## Itens
HOSP. MUN. SÃO VICENTE DE PAULO
PROPOSTA COMERCIAL
Empresa/Nome:
Endereço:
CNPJ/CPF:
Telefone(s):
| Nº Processo: | 74/19
| Critério de Julgamento: | Menor Preço
| Forma de Adjudicação: | Por Item
| Modalidade: | Pregão Presencial (10.520/02)
| Data Abertura: | 10/08/2023 08:10:00
| Objeto: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (CAMAS HOSPITALARES, MESA DE CABECEIRA E MONITOR MULTIPARÂMETRO), PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO VICENTE DE PAULO.
Favor preencher somente a coluna de Valor Unitário e a coluna de marca, as colunas de amarelo claro.
CodItem | Item | Descrição | UND | Qtde | Valor Unitário | Subtotal | Marca/Modelo | Nº Lote | Lote | Sub Total Lote | Part. Ampla
13712 | 0001 | MONITOR MULTIPARÂMETRO - EQUIPAMENTO COM CAPACIDADE DE MONITORAÇÃO DOS SEGUINTES SINAIS VITAIS: ECG, RESPIRAÇÃO, SPO2, PNI, PI (2 CANAIS), TEMPERATURA (2 CANAIS) E CAPNOGRAFIA (ETCO2).: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS E CARACTERÍSTICAS GERAIS: • EQUIPAMENTO DEVE POSSIBILITAR MONITORAÇÃO DE NO MÍNIMO 07 (SETE), PARÂMETROS E 10 (DEZ) ONDAS SIMULTÂNEAS NA TELA; • OS PARÂMETROS DE ECG, RESPIRAÇÃO, SPO2, PNI, PRESSÃO INVASIVA-PI, TEMPERATURA E CAPNOGRAFIA (ETCO2) DEVERÃO SER PRÉ-CONFIGURADOS NO MONITOR; • INDICAÇÃO PARA EQUIPAMENTO LIGADO EM REDE ELÉTRICA E BATERIA; • TECLA LIGA/DESLIGA PARA ACIONAMENTO; • MENU OU TECLAS PARA CONFIGURAÇÕES DOS PARÂMETROS FUNCIONAIS A SEREM MONITORADOS E DOS AJUSTES DO DISPLAY; • SISTEMA PARA APRESENTAÇÃO DE MENSAGENS FUNCIONAIS EM DISPLAY; • SISTEMA ININTERRUPTO PARA ALARMES VISUAIS. O ALARME DEVERÁ ATUAR ENQUANTO HOUVER OCORRÊNCIA FUNCIONAL. • DEVE POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS COM 3 NÍVEIS DE PRIORIDADE DE ALARME (ALTA, MÉDIA E BAIXA) AJUSTÁVEIS PELO OPERADOR. • ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS MEDIDOS (LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS) PROGRAMÁVEIS PELO OPERADOR. • ALARMES FUNCIONAIS (SENSOR, BATERIA, FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENTRE OUTROS). • DEVERÁ ACOMPANHAR OS CABOS/ACESSÓRIOS DOS PARÂMETROS DE ECG / RESP / SPO2 / PNI / TEMP E ETCO2 CONFORME SOLICITAÇÃO DESCRITA PARA CADA PARÂMETRO; MONITOR: • DISPLAY DIGITAL EM CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO (NÃO MONOCROMÁTICO), DIMENSÃO MÍNIMA: 12” (POLEGADAS), RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1024 × 768PIXELS COM ACESSO AOS RECURSOS E COMANDOS POR TECNOLOGIA DE TOQUE NA TELA (TOUCHSCREEN). • CONTROLE DE VELOCIDADE PARA O TRAÇADO DE CURVA; • DEVE POSSUIR MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E TABULARES PARA, PELO MENOS, 120 (CENTO E VINTE) HORAS, ALÉM DE POSSUIR MEMÓRIA DE EVENTOS DE ALARMES. • SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E VISUALIZAÇÃO: DEVE ESTAR PREPARADO PARA COMUNICAÇÃO BIDIRECIONAL EM REDE COM CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO DA MESMA MARCA, SENDO QUE A CENTRAL DEVERÁ POSSUIR REGISTRO PRÓPRIO NA ANVISA, E INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA DO HOSPITAL PELO PROTOCOLO HL7, DIRETAMENTE NO MONITOR OU ATRAVÉS DA CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO. • DEVE PERMITIR A CONEXÃO EM REDE ATRAVÉS DE PROTOCOLO TCP/IP COM CONECTOR DO TIPO RJ 45 • FUNCIONAMENTO EM REDE ELÉTRICA 110/220V BIVOLT AUTOMÁTICO. • INDICAÇÃO VISUAL NO DISPLAY DO EQUIPAMENTO QUE INDIQUE O ESTADO DA BATERIA, BEM COMO SE O EQUIPAMENTO ESTÁ FUNCIONANDO PELA REDE ELÉTRICA OU BATERIA. • SOFTWARE DE INTERFACE NA LÍNGUA PORTUGUESA. • POSSIBILIDADE DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS. • MANUAL DO USUÁRIO EM LÍNGUA PORTUGUESA. • PESO: 4,5 KG, COM TOLERÂNCIA DE ATÉ 20% A MAIS. • DEVE POSSUIR ÍNDICE DE PROTEÇÃO IPX1 OU SUPERIOR. • DEVE OPERAR COM UMIDADE RELATIVA NA FAIXA DE 20 A 90%. ECG: • ENTRADA FLUTUANTE; • PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADOR E APARELHOS ELETROCIRÚRGICOS COM RECUPERAÇÃO RÁPIDA DA LINHA DE BASE; • SELEÇÃO DE TODAS AS DERIVAÇÕES PADRÃO; NÚMERO DE DERIVAÇÕES: 7 (D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF E UMA PRECORDIAL); • FREQÜÊNCIA CARDÍACA: FAIXA MÍNIMA PARA AMOSTRAGEM DE FC 15–300 BPM. • ALARME DE MÁXIMA E MÍNIMA FREQÜÊNCIA CARDÍACA E ALARMES PARA PELO MENOS 24 TIPOS DE ARRITMIAS (LETAIS E NÃO LETAIS), INCLUINDO-SE FIBRILAÇÃO ATRIAL, E PARA DESNIVELAMENTO DO SEGMENTO ST; • ANÁLISE DE ARRITIMIAS EM NO MÍNIMO DUAS DERIVAÇÕES; • ALARME DE ELETRODO SOLTO; • DETECÇÃO E REJEIÇÃO AUTOMÁTICA DE MARCA-PASSO; • ANÁLISE DOS SEGMENTOS ST, QT E QTC, EM TODAS AS DERIVAÇÕES; • ACOMPANHA 01(UM) CABO DE PACIENTE DE 5 VIAS ADULTO/PEDIÁTRICO; TEMPERATURA: • DOIS CANAIS SIMULTÂNEOS; • FAIXA MÍNIMA: 0 A 50ºC; • ALARMES DE MÁXIMO E MÍNIMO PARA TEMPERATURA; • ACOMPANHAM 01(UM) SENSOR NÃO DESCARTÁVEL ADULTO/PEDIATRICO PARA TEMPERATURA ESOFÁGICA). OXIMETRIA (SPO2): • FAIXA: 0 A 100%; • PRECISÃO: MEDIÇÃO DE PULSO: 20 A 300 BPM; • APRESENTAR INDICE DE PERFUSÃO GRÁFICA E NUMÉRICA NA SATURAÇÃO, APRESENTAÇÃO DA CURVA PLESTIMOGRÁFICA; • ALARMES: MÁXIMO E MÍNIMO PARA SATURAÇÃO E PARA DESCONEXÃO DE SENSOR; • SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO COM TECNOLOGIA PARA LEITURA EM BAIXA PERFUSÃO OU PRESENÇA DE MOVIMENTO, PODENDO SER TECNOLOGIAS NELLCOR, MASIMO, FAST, MINDRAY, GE TRUSIGNAL OU BLUE PRO. • ACOMPANHA 01(UM) SENSOR NÃO DESCARTÁVEIS DE DEDO ADULTO/PEDIÁTRICO; • OS ACESSÓRIOS FORNECIDOS PARA A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO DEVERÃO SER ORIGINAIS DA MARCA DA TECNOLOGIA OFERTADA, NÃO SERÃO ACEITOS ACESSÓRIOS COMPATÍVEIS RESPIRAÇÃO: • MEDIÇÃO DA RESPIRAÇÃO PELO MÉTODO DE IMPEDANCIOMETRIA TORÁCICA (UTILIZANDO OS ELETRODOS DE ECG); • INDICAÇÃO DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA NA FAIXA MÍNIMA DE 0 A 120 RPM, COM APRESENTAÇÃO DA CURVA DE RESPIRAÇÃO; • DETECÇÃO E ALARME DE APNEIA COM TEMPO PROGRAMÁVEL. PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI): • MEDIÇÃO DAS PRESSÕES MÉDIA, SISTÓLICA E DIASTÓLICA POR MÉTODO OSCILOMÉTRICO; • MODOS DE OPERAÇÃO: MANUAL, AUTOMÁTICO COM INTERVALOS DE MEDIÇÕES PROGRAMADOS PELO USUÁRIO E STAT; • INTERVALO DE MEDIDAS: PELO MENOS DE 5 A 240 MIN; • PROTEÇÃO CONTRA SOBRE PRESSÃO; • ACOMPANHA 01(UMA) UNIDADE DE MANGUITO ANTIALÉRGICO REUTILIZÁVEL PARA CADA TAMANHO: ADULTO PADRÃO. PRESSÃO INVASIVA (PI): • MEDIÇÃO DAS PRESSÕES MÉDIA, SISTÓLICA E DIASTÓLICA; • ESCALAS MANUAIS E AUTOMÁTICAS; • MONITORAÇÃO DE PRESSÕES INVASIVAS INDEPENDENTES EM 02 CANAIS BEM COMO MONITORAÇÃO DO DELTA PP; • POSSUIR ESCALAS MANUAIS E AUTOMÁTICAS PARA PRESSÃO INVASIVA; • ALARMES DE MÁXIMO E MÍNIMO PARA VALORES DAS PRESSÕES; • IDENTIFICAÇÃO DO CANAL DE PRESSÃO UTILIZADO: • PRESSÃO ARTERIAL (ART), • PRESSÃO ARTERIAL PULMONAR (PAP), • PRESSÃO ARTERIAL BRAQUIAL (PAB), • PRESSÃO ATRIAL ESQUERDA (PAE), • PRESSÃO ATRIAL DIREITA (PAD), • PRESSÃO VENTRICULAR ESQUERDA (LV) • PRESSÃO VENOSA CENTRAL (PVC), • PRESSÃO AÓRTICA (AO), • PRESSÃO INTRACRANIANA (PIC), • PRESSÃO ARTERIAL UMBILICAL (PAU), • PRESSÃO VENOSA UMBILICAL (PVU), • PRESSÃO DA ARTÉRIA FEMORAL (PAF) CAPNOGRAFIA ETCO2 (MAINSTREAM OU SIDESTREAM): • FAIXA MÍNIMA, QUE ABRANJA: 0 A 150 MMHG PARA CO2; • FAIXA MÍNIMA, QUE ABRANJA: 0 A 150 RPM PARA RESPIRAÇÃO; • UTILIZAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATOS; • APRESENTAÇÃO DE EVOLUÇÃO DOS PARÂMETROS MONITORIZADOS (RESPIRAÇÃO); • ACOMPANHA TODOS OS ACESSÓRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO PARÂMETRO. BATERIA: O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR 01(UMA) ÚNICA BATERIA DE LÍTIO, RECARREGÁVEL, INTERNA E REMOVÍVEL ATRAVÉS DE ACESSO PELO LADO EXTERNO DO GABINETE POR PORTINHOLA OU TAMPA EXCLUSIVA PARA ESTE FIM, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 120 MINUTOS SEM A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE MÓDULOS EXTERNOS DE BATERIA. POSSIBILIDADE DE 2 BATERIAS, UMA INTERNA E OUTRA ATRAVÉS DE COMPARTIMENTO. DOCUMENTAÇÃO: DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE IPX1, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NBR IEC 60601-1 / NBR IEC 60601-1-1 / NBR IEC 60601-1-2 / NBR 60601-2-49; CERTIFICADO DE BOA PRÁTICA DE FABRICAÇÃO/ ARMAZENAMENTO. CD COM MANUAL DE OPERAÇÃO E CD DO MANUAL TÉCNICO CONTENDO OS DIAGRAMAS E ESQUEMAS ELÉTRICOS DO EQUIPAMENTO. GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES APÓS O ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO. | Unidade | 1 | 0 | 0 |  | 1286 |  | 0 | SIM
13743 | 0002 | CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER MECÂNICA: cama hospitalar tipo fawler adulto mecânica; acompanha colchão espuma de poliuretano de densidade 33 e tecido antiácaro, antialérgico e antifungo, revestido com capa de courvin lavável; estrutura do estrado construído em metalon 50x30x1,5mm; estrado articulado em chapa de aço 1,5 mm, que possibilite os movimentos fawler, trendelemburg, sentado, dorso, joelhos, vascular e elevação acionados por 03 manivelas inox escamoteáveis com cabo baquelite, cabeceira e peseira removível em material termoplástico de alta resistência, injetada em poliuretano, 02 (dois) pares de grades laterais, sendo um par no dorso e um par na perna, de atuação independente, em material termoplástico de alta resistência, com poliuretano injetado, fixada à cama, com sistema retrátil, permitindo que fique acima e abaixo da cama, para-choque fixado às extremidades para proteção contra danos por choque em paredes e/ou outros móveis, rodízio de 125 mm de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxipoliéster e polimerizado em estufa, com resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso; dimensões externas: 2,10 x 0,98 x 0,65 m (C x L x A). capacidade mínima: 180 kg. REGISTRO NA ANVISA A CONFORME RDC Nº 40/2015. APRESENTAR CATÁLOGO. | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 1287 |  | 0 | SIM
13744 | 0003 | Mesa de Cabeceira Hospitalar Para Leito com gaveta, em Aço Carbono/Epóxi: Estrutura em tubo de aço redondo; - Tampo, gaveta e prateleira em chapa de aço carbono; - Puxador em material plástico; - Pés com ponteiras plásticas; - Acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferruginoso; Dimensão: 350 x 400 x 800 mm. | Unidade | 10 | 0 | 0 |  | 1288 |  | 0 | SIM
[5 empty] | Valor Total R$ | 0
| Validade da Proposta: |  | digite aqui a validade da proposta em Dias (Mínimo de 60 dias)
Digite aqui Local e Data
Declaro que nos preços propostos encontra-se incluídos além do lucro, todos os custos necessários para cumprimento do objeto desta licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o fornecimento do objeto, não cabendo à Municipalidade, nenhum custo adicional. Declaro que estou de acordo com todas as normas deste edital e seus anexos.
Assinatura e Carimbo da Empresa
(Digite aqui)